微波治疗仪技术要求

1、微波频率：2450±30MHz

2、▲输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调

3、辐射器电压驻波比：≤2.5

4、微波泄露：≤10mW/cm2

5、定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗）

6、输入功率：≤400VA

7、工作方式：脉冲波、连续波

8、专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。

9、微电脑智能输出控制，输出功率稳定。

10、▲提供脉冲波、连续波 两种理疗模式，具有针灸、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。

11、高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。

12、▲辐射器配置

φ100圆形辐射器   1只                φ80圆形辐射器    1只

φ15柱形辐射器    1只                  热凝器           9只

13、豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。

14、脚踏开关符合YY 1057-2016的要求。

15、热凝治疗符合YY 0838-2011的要求。

16、安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.6-2007、GB 9706.15-2008的要求。

17、▲脚踏开关进液防护级别IPX8，操作使用更安全。

18、适用范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。